[image: image1.png]


                           上海思为仪器制造有限公司



HVS-50Z
维氏硬度计
[image: image41.png]



上海思为仪器制造有限公司
目录
３

1简介

３

1.1机器概述

３

1.2维氏硬度和努力硬度的原理

５

2主要技术参数

５

2.1机器主要参数

６

3仪器的安装和调试

６

3.1. 硬度计的工作条件

７

3.2 拆箱和安装

９

4 面板键功能介绍

９

4.1 各键的功能

１０

4.2设置操作

１１

4.3 光源亮度调节

１１

4.4试验力的选择

１１

4.5节能模式

１１

5硬度计的使用：

１１

5.1硬度计的操作使用：

１５

6 硬度计的维护及操作注意事项

１５

6.1.光源维护

１６

6.2 保险丝的更换

１７

6.3金刚石压头

１７

6.4 测微目镜

１７

6.5 试样

２０

6.6力、压痕大小的选择

２０

7 .装箱单



1简介

1.1机器概述

首先感谢您选用本公司产品及浏览本说明书。

HVS-50/HVS-50Z维氏硬度计适合于测试金属结构，包括微小的零件、薄板、金属箔、电线、薄硬化层和电镀层。它还可用于测试诸如玻璃、珠宝和陶瓷等用洛氏测试方法及其它相对大试验力测试无法测试的非金属材料。特别的是，它能遵循金属的结构，测试感应硬化或渗碳化等材料的内部硬度。

HVS-50/HVS-50Z维氏硬度计是光机电一体化的高新技术产品，该硬度计造型新颖,具有良好的可靠性、可操作性和重复性，是测试显微硬度的理想产品。
该机采用C语言编制程序，高倍率光学测量系统和光学双通道结构，光电、光偶传感等新技术。通过按键操作，在按键上能输入测量压痕的长度、在LCD屏幕上能显示硬度值、换算标尺、试验力、试验力保持时间和测量次数等。
HVS-50/HVS-50Z硬度计还可根据用户特殊需求配置，能对所测压痕和材料金相组织进行拍摄、视屏测量装置和压痕自动测量装置.以及努氏硬度的测定.
1.2维氏硬度和努力硬度的原理

1.2.1 维氏HV

维氏硬度试验是用136°正菱形金刚石压头,以规定试验力（F）压入被测试物体的表面，经规定的保持试验力时间后，卸除试验力，用测微目镜测量试件表面的压痕对角线（d），计算压痕的锥形表面积所承受的平均压力（N/mm2），即维氏硬度值。（详见图1.1）。


[image: image2.wmf]h

试样表面

136°�

F

                
[image: image3.wmf]d

2

d

1


图1.1维氏试验原理

维氏硬度计算公式:              
[image: image4.png]HY :01891iz
d



                 公式( 1-1)
式中：       HV—维氏硬度

F --N
d--压痕两条对角线(d1,d2)长度的平均值，mm
HV压痕深度h和对角线d的关系: h=d/7      公式 (1-2) 

注意当试验力为kgf时：

[image: image5.png]


          (公式1-3)

1.2.2. 努氏HK

努氏的试验原理和维氏原理一样,只是其压头和维氏的有所区别,努氏是底面为菱形的棱锥形金刚石压头。与试件表面垂直的压痕在外形上为一个菱形，两条对角线长度之比大约为7比1（见图1.2）。由于努氏压头的几何特性，在试验力较小时测出的对角线精度较高。压痕的深度很浅，约为长对角线的1/30。由于这个特性，努氏测试很适用于测试薄的涂层、表面硬化层、金属薄片、脱碳层和硬的易碎金属等的硬度

[image: image6.png]Y rHaw

LT3





图1.2努氏试验原理

努氏硬度计算公式:            [image: image7.png]HK:IASOQ%



                  (公式 1-4)
式中：        HK—努氏硬度

F --N
d--压痕对角线长度，mm
HK压痕深度h和对角线d的关系:           h=d/30           (公式 1-5)
注当试验力为kgf时：

                               [image: image8.png]HE = 14.22!




              (公式1-6)
2主要技术参数

2.1机器主要参数

1试验力的级数:

      试验力共6级:本机器上采用kgf单位,见表2.1

表2.1

	Kgf
	1
	5
	10
	20
	30
	50
	
	

	N
	9.8
	49
	98
	196
	294
	490
	
	


所以维氏标尺为：HV1, HV5, HV10, HV20,HV30, HV50,
2 硬度示值误差： 
本机器硬度测量范围：8-2900HV,精度满足或高于GB/T4340.2见表2.2

表2.2

[image: image9.png]W R IR F
o £0/1%
w5 ax_ nv
50 [ 100 [ 150 [ 200 ] 250 [ 300 [ 350 | 400 [ 450 [ 500 [ s00 | 700 | 00 | 500 [1 o] 1500
s[e|7|s]e]s|w "
5 0 BRI
5 s 7 s [sw|w|n|n
s 5 5 . EEDD n
5 « ‘ « s s s e
5 5 5 ‘ ARRRE
5 5 s s s e ]
s 5 s s s s s s s ||«
3 3 3 s s s s |s|s]s] s
3 5 5 s s a5
3 s B 2 22222 ]2] 2
3 5 B B 22222 |z2] 2
B i z 2 s 2|2 2|2]z2] 2

B 1 MER AR INT 0,020 rm 2 KRS A

B 20 SF AR RIS TR A SRR

B3 X B IR SR SR IR BT 0,001 mm TSR AR KB 06 2501
BEKERE.





3.光学系统:见表2.3

表2.3

	物镜
	10×（观察）
	200×（测量）

	目镜
	10×

	总放大倍数
	100×（观察）
	200×（测量）

	测量分辨率
	0.0625μm

	卤素灯亮度
	20级可调


当机器超过30分钟没有任何操作时，卤素灯将关掉，按任意键可唤醒。

4. 试验力施加方法：                自动加卸试验力
5. 试验力保荷时间：                5～60s（每1秒为一单位）
6. 试件最大高度：                  90mm

7 压头中心到外壁距离：            120mm

8.主机重量：                      约45Kg

9. 电源：                          AC220V/50Hz

10.外型尺寸：（长×宽×高）       (520×25×650)mm mm
11. HVS-50/手动转塔和HVS-50Z自动转塔的区别:

      HVS-50维氏硬度计的观察—测试—测量的位置切换靠人工手动转台完成。

HVS-50Z维氏硬度计的观察—测试—测量的位置切换由自动转塔完成，也能满足人工手动和点动转台之操作。

3仪器的安装和调试

3.1. 硬度计的工作条件

a 在室温（23±5）℃的范围内；
b 在稳固的基础上水平安置；
c 在无震动的环境中；
d 周围无腐蚀性介质；
e 室内相对湿度不大于65%。

3.2 拆箱和安装

主机上各件名称见表3.1
[image: image10.png]



                                         图2
图3.1硬度计主机外形

表3.1 各件名称

1.调节螺钉  2.旋轮  3.螺杆  4.试台  5.压头  6.目镜  7.眼罩  8.上盖  

9.摄像盖板  10.后盖板  11.手轮  12.电源开关  13.10х物镜  14.灯源 

15.左鼓轮  16.圆插座17.测量按钮  18.右鼓轮  19.转塔  20. 20х物镜

2. 拆箱和安装
2.1 卸去箱体底部的四个螺母，抬起并移开箱体，取出附件箱；
2.2 抬高底板，用板手将底板下2只M10螺栓旋出，硬度计与底板脱离。

2.3把硬度计放在稳固的工作台上，同时在工作台适当位置开孔（图1），使螺杆正常工作；
2.4从附件箱中取出调节螺钉（1）旋在主体底部（图2），并调至水平；
2.5转动旋轮（2）使螺杆（3）往下能顺利通过专用工作台所开的孔，工作台开孔具体尺寸为：
[image: image26.wmf][image: image27][image: image28][image: image29]
[image: image30][image: image31][image: image32.png]SHSIWI




[image: image33.png]LT A
—%



                
[image: image34.png]



[image: image35.png]


[image: image36.png]



[image: image37.png]


[image: image38.png]



图1

2.6打开上盖（8），取下缚在杠杆上的所有纱带，然后盖上上盖。

2.7从附件箱里取出试台（4），放在螺杆（3）的孔内。将目镜（6）的一端插在目镜管

孔内，并插到底，目镜电线插头插在圆插座（16）中。
3.3砝码组的安装（图3）

3.1打开后盖（10），把缚在吊杆（21）与叉架（22）之间的纱带拆下，将附件箱里的砝码取出，擦净。手轮（11）转到2.94N（0.3kgf）位置，使叉架（22）处于水平。

3.2分别把砝码1（21）、砝码2（22）、砝码3（23）、砝码4（24）顺序放在四个叉架（20）上，然后将手轮（11）转到50kgf，砝码悬空时不得碰叉架（20）内壁。再反转手轮（11）到1kgf 观察砝码上两边圆柱销是否安放在叉架（20）的凹槽内，放好后装上后盖（10）。[image: image11.png]20
21

ce




(图3)

19.吊杆  20.叉架  21.砝码(1)  22. 砝码(2)  23. 砝码(3)  24. 砝码(4)  25. 小砝码
4 面板键功能介绍 

4.1 各键的功能

图4-1所示为HVS-50/HVS-50Z的前面板。图的上半部分为LCD，关于其细节，本手册在后面的章节中将会有说明。图的下半部分为键盘。本章将对键盘上各键的功能进行详细说明(本册仅对中文界面进行介绍,英文操作也是如此)。

[image: image12.png]WER

i |

543.2HVS | R
SR | COW. L. HVASTMII | semmmir
R | OWELL: 105 Di(um): 387 |
AR LAWP: 10 D2(um): 38.7 |
WRAH | N 19000 | piffiini

g | MEAN: 5832 4000 s

i





图4-1 HVS-50/HVS-50Z英文面板界面

      [image: image13.png]543.2HV0.5
FiRfE: HV ASTMT.3

fRemtiE: 108 D1Em) 387
THFEE: 10 D2(um) 387
WERB: 1 1900.0

T 543.2 1400.0

GO





图4-2 HVS-50/HVS-50Z中文面板界面
<START>（开始键）

通过按下<START>，你可以开始一个维氏或努氏测试。
<OK>（确认键）
通过按下<OK>，你可以确认你的选择设置。 

<ESC>（退出键）
通过按下<ESC>，你可以在不保存任何设置的情况下，从一个子菜单回到主菜单。<ESC>只在参数设置中有效。

<DELETE>（清除键）
[image: image39.png]


通过按下<DELETE>一次，你可以在主菜单下清除当前测试纪录可以看到测量次数减一。如果长时间按<DELETE>，将清除所有历史测试纪录。

<SETUP>（系统设置键）[image: image40.png]E2-5  #lum (R




按图4-1操作键盘的<SETUP>，LCD上显示系统设置主菜单，见图4-3。你可以通过按<↓>和<↑>，选择你所需的设置栏目，使该栏目高亮显示，然后按<OK>进入该设置栏目。如果你不想改变当前的设置，可以按<ESC>取消或者退出设置返回主菜单。

[image: image14.png]SHE

MEHRR
FRREER
RAR
WAE
Ebz h
=EE
ARiE
WEER
BEEE
PEE S oK %B

ESC: %4





图 4-3：系统设置主菜单

4.2设置操作
通过按<↓>和<↑>，你可以选择相应选项。当该选项呈高亮度显示时，你可按下<OK>确认。系统会转到相应下一级菜单。按下<OK>确认。系统会保存你的当前设置并按<ESC>回到相应测试模式的主菜单。

如果你不想改变现有硬度测试模式，你可以按<ESC>。系统会回到主菜单，不保存你所做的更改。

<CLAER>（归零键）

为了保证硬度计测量精度，系统要求仪器每次通电开机后，在进行硬度测试前，必须首先进行测量目镜的归零操作。测量目镜归零后按下<CLEAR>。

<PRINT>（数据输出键）

通过按下<PRINT>，本机打印输出，

4.3 光源亮度调节
如图4-16，按<↑>光源的亮度将增加；按<↓>光源的亮度将减小。

系统一共有20级光源可调。

系统在你关机时会自动保存你更改后的设置。


图 4-16：调节光源亮度
4.4试验力的选择

当你转动仪器上试验力变换手轮选择新的试验力时，主菜单右上角的试验力数值立刻变化。 选择好试验力后，新的试验力载入系统中。系统清除以前测试结果，新的试验力测试将开始。

4.5节能模式

本硬度计30分钟不用后将自动进入节能模式，自动关闭光源。用户可以按操作键盘上任意键唤醒硬度计的节能模式，进行正常测试。     

5硬度计的使用：

5.1硬度计的操作使用：
硬度计测量硬度的工作过程见图5.1

 [image: image15.png]ki

|
A 10X YA

20X PERE m%%&m@ CERFF
L)

| wiEreE
I

l 3 203 W

0N RENE

ERAREEE
| wrmmssE | g8t
WRE

BHEEE wim

#Eh
ET
=0
TH
ER

FE %





图5.1维氏硬度计测量工作过程

下面具体介绍HVS-50/和HVS-50Z的操作过程

5.1.1 HVS-50/测试过程:

插上电源，打开电源开关。屏幕上出现界面，这时可以修改数据。


  比如：硬度换算选择，保荷时间选择、灯光亮暗选择,按按键可达到要求。
转动变换手轮(11)，使试验力符合选择要求，变换手轮（11）的力值和屏幕上显示的力值是一致的。旋动变换手轮（11）时，应小心缓慢地进行。在旋转到最大力1kgf 时，转动位置已经到底，不能继续朝前转，应反向转动；转到最小力值0.3kgf 时也应反向转动。

转动转塔（19)，使20×物镜(20)处于前方位置(光学系统总放大倍率为200×，处于测量状态)。
将标准试块或试件放在工作试台（4）上，转动旋轮(2)使试台上升，当试件离物镜（20）下端约1-2mm时（不要碰到物镜），然后用眼靠近测微目镜（6）的眼罩观察。在测微目镜的视场内出现明亮光斑，说明聚焦面即将到来，此时应缓慢微量上升或下降试台，直至目镜中观察到试样表面清晰成像，这时聚焦过程完成。由于标准试块表面非常光洁，对初学者来说要寻找到试件表面是有一定困难，则你可以把试件翻过来（把粗糙面朝上），待寻找到试样表面后再翻回到测试面。
如果想观察试样表面上较大的视场范围，可将10×物镜(7)转至前方位置，此时光路系统总放大倍率为100×，处于观察状态。

注：当测试不规则的试样时，要小心，防止压头碰击试样而损坏压头。
将压头(5)转至前方位置，要感觉到转塔 （19）已被定位，转动时应小心缓慢地进行，防止过快产生冲击，此时压头顶端与聚焦好的试样平面的距离约为0.4～0.5mm。

按“START”键，此时施加试验力(电机启动)，屏幕上出现加卸荷进度条；当进度条完成，电机工作结束，屏幕上出现d1:0等待测量。

警告:电机在工作状态时切不可再去移动试件或转动转塔，必须等待这次加卸荷结束后方可移动，否则会损坏仪器。
将20×物镜转至前方，这时就可在测微目镜（6）中测量压痕对角线长度，如果压痕不太清楚，可缓慢上升或下降试台，使之清晰；如果测微目镜（6）内的两刻线较模糊时，可调节测微目镜上的眼罩，这以每个人的视力所定。

11）转动右鼓轮，移动目镜中的刻线，使两刻线逐步靠拢，当刻线内侧无限接

近时(刻线内侧之间处于无光隙的临界状态，但两刻线决不能重叠)。见图5.3

[image: image16.png]N

e B B

£

AT AH AN 75
UG
o

I p—





                                图5.3测量目镜

按“CLEAR” 清零键，这时主屏幕上的d1：数值为零，即为术语中的零位。然后才可在目镜中测量压痕对角线长度。（每次开机必须重新对零位）
12）转动右边鼓轮（18）使刻线分开，然后移动左侧鼓轮（15），使左边的刻线移动，

当左边刻线的内侧与压痕的左边外形交点相切时，再移动右边刻线，使内侧与压痕外形交点相切，如图5.4。

[image: image17.png]AN

X
-





图5.4测量压痕示意较长

按下目镜上测量按钮，对角线长度d1的测量完成；转动目镜（9）90°, 以上

述的方法测量对角线长度d2，按下测量按钮，这时屏幕显示本次测量的示值和

所转换的硬度示值，如果认为测量有误差，可重复上述程序再次测量。
 下面列出压痕的具体测量方法:请参照 表5.1

                     表5.1压痕的具体测量方法   

	1. 从目镜中观察视场内的两条刻线，旋转眼  罩使刻线清晰。注：旋转眼罩可能引起压痕成像模糊，待两刻线清晰后再转动升降旋轮使压痕的成像清晰，见图5.5； 
	
图5.5

	.2  转动测微目镜两边的鼓轮，使两条刻线内侧无限接近，即两刻线内侧之间透光逐渐处于有光、无光的临界状态时，按“清零键CLEAR”，这时主屏幕上的D1：数值为零，即为术语中的零位。（每次开机必须重新对零位）见图5.6；
	
[image: image18.wmf]
      图5.6

	3  反向转动测微目镜的两鼓轮，两刻线逐渐分开，转动目镜左鼓轮，使左刻线内侧与压痕左边的边缘相切，见图5.7

                                                   
	
[image: image19.wmf]
图5.7

	4  转动右测量鼓轮，使右刻线内侧与压痕右边的边缘相切，见图5.8并按下目镜上测量按钮D1测量完成。


	
[image: image20.wmf]
    图5.8

	5  将测微目镜转动90°（注意转动时要紧贴目镜管），转动鼓轮，使下刻线内侧与压痕下边的边缘相切，见图5.9； 
	
[image: image21.wmf]
图5.9

	6  转动测量鼓轮，使上刻线内侧与压痕上边的边缘相切，见图5.10，并按下目镜上测量按钮D2测量完成。仪器自动计算硬度值并显示，测试次数自动加一，一次测量完成。
	
[image: image22.png]



     图5.10


5.1.2 

HVS-50Z测试过程
本机按左右键可切换压头和物镜。

当您使用此机器请时刻注意转动转塔过程压头不要碰到任何物件.

     1).开机

     2).可按使转塔转到您想要的物镜位置.

     3).将试件放在十字工作台上,聚焦找到焦面.

       当焦面找到时,如果试件不规则,请手工转动转塔,压头应不碰到任何物件才能继续第4步

     4).按START,压头不论在何位置都将转到正前方并开始测试,此时不要做任何动作,等待测试完成,

     5).加卸荷完成转塔会自动转到10倍物镜,此时进行对角线测量就可得出硬度值了,测量方法参考HVS-50
6 硬度计的维护及操作注意事项

6.1.光源维护 

当灯泡坏掉时请按如下步骤更换新灯泡: 

请先切断电源,以免触电;

逆时针方向旋松螺钉1;见图6.1

按箭头1方向轻推后盖，再按箭头2方向回转，取下后盖;见图6.2。

向上拔出坏灯泡，换上新灯泡;见图6.3。                       
用软布把新灯泡表面擦拭干净,手不要碰触灯泡表面;

按箭头1所示方向轻推后盖，再按箭头2方向回转，盖上后盖。见图6.4。

打开电源开关。

观察测微目镜，顺时针方向拧紧并调整螺钉1，使视场内光线均匀。（如有必要，可松开并上下调整螺钉2。）见图6.5


图6.1 松开螺钉                    图6.2 取下后盖                 图6.3 换上新灯泡


图6.4 盖上后盖                         图6.5 调整螺钉
6.2 保险丝的更换

  当机器保险丝坏了请按如下步骤更换:
   1).切断电源,将电源线从座中拔出,按图把一字螺丝刀插入接头的中间，把保险丝座撬出。

2). 把保险丝座从进线接头里取出。取出保险丝，看看里面的细丝是否断裂。如果您不能决定保险丝是否坏了，可以用欧姆表来检查细丝是否是好的

3).更换新保险丝,并安装好.
保险丝装在保险丝座内，用于保护硬度计免受电源电压或内部短路等带来的损害。如果有什么情况导致保险丝反复被烧坏，请立即联系维修人员。

   [image: image23.png]


                  [image: image24.png]



图6.6   敲开保险丝座                        图6.7,更换保险丝
6.3金刚石压头
1) 压头(7)和压头轴是仪器非常重要的部分.因此在操作时要十分小心不能触及压头。

2) 为了保证测试精度，压头应保证清洁，当沾上了油污或灰尘时可用脱脂绵沾上酒精（工业用）或乙醚，在压头顶尖处小心轻擦干净。

3)如要更换压头,请不要自行拆卸,请联系维修人.

6.4 测微目镜
1).由于各人的视差，观察测微目镜视场内的刻线可能模糊，因此观察者换人时，应先微量转动目镜上的眼罩，使观察到视场内的刻线清晰。
2).测微目镜插在目镜管内，要注意应插到底，不能留有间隙，否则会影响到测量的准确度，当测量压痕对角线时，须测量其顶点，然后转90°再测量另一对顶点。

3）.零点：每次开机必须重新对零点。参看第13页。
6.5 试样

如果你怀疑机器硬度不准，可以用标准硬度块进行校对，校对时硬度块字面向上，将硬度块上油污擦尽方可测量，一般第一个测试点不算，第二点才有效。

试样表面必需清洁，如果表面沾有油脂和污物，则会影响测量准确性。在清洁试样时，可用酒精或乙醚抹擦。

当试样为细丝、薄片或小件时，可分别用细丝夹持台、薄片夹持台及平口夹持台夹持，放在十字试台上进行测试；如果试件很小无法夹持，则将试件镶嵌抛光后再进行试验。

4)  要保证试验的正确性，必须要保证试样的厚度。根据国家标准的规定试件

的厚度必须不小于压痕深度的8～10倍。那么怎样来知道试件满足规定的要求，这里介绍几种方法。

a)直接观察法：

将试件按照规定的要求进行试验，待试验结束观察其试件的边缘和背面（支持面）是否出现变形的痕迹。如果有痕迹出现，试验的结果无效。说

明试件的厚度太薄不能满足试验的要求，这时有二种选择，一是重做试件，有些零件不能改变。二是选择较小的试验力，这也只能在规定的要求内进行。

b)公式计算法：

维氏硬度试件厚度的计算公式：h≈d/7。

c)查表法：可查表6.1,

表6.1试样最小厚度和检测力选用表

	最小厚度t/mm
	检测力/N(Kgf)

	
	0.049
	0.9807
	0.1471
	0.1961
	0.2452
	0.4903
	0.9807
	1.9614

	HV
	HV0.005
	HV0.01
	HV0.015
	HV0.02
	HV0.025
	HV0.05
	HV0.1
	HV0.2

	50
	0.019
	0.028
	0.034
	0.039
	0.043
	0.062
	0.087
	0.123

	100
	0.013
	0.020
	0.024
	0.028
	0.0310
	0.043
	0.061
	0.087

	200
	0.0097
	0.014
	0.017
	0.020
	0.022
	0.031
	0.043
	0.062

	300
	0.008
	0.011
	0.014
	0.016
	0.018
	0.025
	0.036
	0.050

	400
	0.0069
	0.010
	0.012
	0.014
	0.015
	0.022
	0.031
	0.043

	500
	0.0062
	0.0087
	0.011
	0.012
	0.014
	0.019
	0.028
	0.039

	600
	0.0056
	0.008
	0.010
	0.011
	0.013
	0.018
	0.025
	0.036

	700
	0.0052
	0.007
	0.0090
	0.010
	0.012
	0.016
	0.023
	0.033

	800
	0.0049
	0.0069
	0.0084
	0.0097
	0.011
	0.015
	0.022
	0.031

	900
	0.0045
	0.0064
	0.0080
	0.0091
	0.010
	0.014
	0.021
	0.029

	1000
	0.0043
	0.006
	0.0075
	0.0086
	0.009
	0.0138
	0.019
	0.028

	1200
	0.0039
	0.0056
	0.0069
	0.0079
	0.0088
	0.013
	0.018
	0.025

	1400
	0.0036
	0.0052
	0.0064
	0.0073
	0.082
	0.012
	0.016
	0.023



	最小厚度t/mm
	检测力/N(Kgf)

	

	1.961
	2.942
	4.903
	9.807
	19.61
	29.42
	39.22
	49.03

	HV
	HV0.2
	HV0.3
	HV0.5
	HV1
	HV2
	HV3
	HV4
	HV5

	50
	0.12
	0.15
	0.19
	0.27
	0.38
	0.47
	0.54
	0.61

	100
	0.086
	0.13
	0.14
	0.19
	0.28
	0.33
	0.39
	0.43

	200
	0.062
	0.075
	0.097
	0.14
	0.19
	0.24
	0.27
	0.31

	300
	0.050
	0.062
	0.080
	0.11
	0.16
	0.19
	0.22
	0.25

	400
	0.043
	0.053
	0.069
	0.10
	0.14
	0.17
	0.20
	0.22

	500
	0.039
	0.048
	0.062
	0.09
	0.12
	0.15
	0.17
	0.19

	600
	0.036
	0.043
	0.057
	0.08
	0.11
	0.14
	0.16
	0.18

	700
	0.033
	0.040
	0.052
	0.073
	0.10
	0.13
	0.15
	0.16

	800
	0.031
	0.038
	0.049
	0.069
	0.097
	0.12
	0.14
	0.15

	900
	0.029
	0.036
	0.046
	0.065
	0.095
	0.11
	0.13
	0.14

	1000
	0.028
	0.034
	0.043
	0.060
	0.090
	0.10
	0.12
	0.13

	1200
	0.025
	0.031
	0.040
	0.056
	0.079
	0.095
	0.11
	0.12

	1400
	0.023
	0.028
	0.037
	0.051
	0.073
	0.090
	0.103
	0.11


	最小厚度t/mm
	检测力/N(Kgf)

	

	49.03
	98.07
	196.1
	294.2
	490.3
	980.7

	HV
	HV5
	HV10
	HV20
	HV30
	HV50
	HV100

	50
	0.62
	0.87
	1.23
	1.50
	1.94
	2.75

	100
	0.43
	0.61
	0.86
	1.06
	1.37
	1.95

	200
	031
	0.43
	0.62
	0.75
	0.97
	1.4

	300
	0.25
	0.36
	0.50
	0.62
	0.80
	1.2

	400
	0.22
	0.31
	0.43
	0.53
	0.69
	1.0

	500
	0.19
	0.28
	0.39
	0.48
	0.61
	0.86

	600
	0.18
	0.25
	0.36
	0.44
	0.56
	0.80

	700
	0.16
	0.23
	0.32
	0.40
	0.51
	0.74

	800
	0.15
	0.22
	0.31
	0.38
	0.49
	0.69

	900
	0.14
	0.21
	0.29
	0.36
	0.46
	0.64

	1000
	0.13
	0.19
	0.28
	0.34
	0.44
	0.62

	1200
	0.12
	0.18
	0.25
	0.31
	0.40
	0.56

	1400
	0.11
	0.16
	0.23
	0.28
	0.37
	0.52


试件的制作请按国家标准GB/T4340规定的要求进行。

6.6力、压痕大小的选择

在测量维氏硬度时，只要试件条件允许，尽量使用大试验力，测量相对比较准确。一般是硬材料用较大的试验力；软材料用较小的试验力。
按照习惯，压痕对角线长度在50um左右时测量最方便，但也要考虑材料的厚度。
参考：材料厚度≥1.5×压痕对角线长度
例如：材料厚度=0.1mm，则压痕对角线长度不能大于0.066mm。
这里满足：0.1≥1.5×0.066。

6.7.打印机（选配）
HVS-50/HVS-50Z 硬度计机身上配有一台热敏打印机。该机的外形结构如图6-8。

[image: image25.png]



图6-8  打印机外形结构

当硬度计的电源打开时，电源指示灯将被点亮。

缺纸指示灯点闪烁时，打印纸已用完，请予更换。

更换打印纸

打印纸规格     

           内装纸卷，外径小于 φ35 mm，

          热敏纸卷纸宽 57.5±0.5  mm

          纸厚 0.065 mm，纸质 53-64 g/m2。
打开打印机的前盖板，如图6-9。



图6-9 打开打印机的前盖板

2.从打印机上取下纸卷轴，如打印机上已有纸卷，可跳过这一步到第4步。

3.将新纸卷套在纸卷轴上，然后将纸卷按入打印机的导槽内。

4.将纸端剪成如图6-10的式样。


图6-10 纸端式样                            图6-11放好纸后盖上前盖

5.将打印纸端从打印机的前盖板出纸口拉出,合上前盖板。如图6-11，即可正常使用。

注：打印时工作如果只有出纸而无打印记录，可能您把打印纸装反了，需将纸卷取出掉头，然后按上述步骤重装。
7.装箱单

	序号
	类别
	数量

	1
	主机
	（包括维氏压头一只，10X、20X物镜各一只）

	2
	试台、砝码、显微镜附件箱

	3
	砝码
	3只

	4
	大、中“V”型试台
	各1只

	5
	水平调节螺钉
	4只


	6
	电源线
	1根


	7
	10X数字式测微目镜
	1只

	8
	维氏硬度块
	2块

	9
	备用保险丝2A
	2只

	10
	产品合格证
	1份

	11
	产品使用说明书
	1份

	12
	卤素灯泡
	1只

	13
	水平仪
	1个

	14
	吸盘
	1个

	15
	螺丝刀
	2把


	                     保 修 登 记 卡

	产品型号
	

	主机编号
	

	保修电话
	

	保修时间
	保修一年（购机时间起，附件/易损件除外）

	用户信息

	购机日期
	

	单位名称
	

	联系地址
	

	联系人
	

	联系电话
	

	发票复印件粘贴处


	维氏硬度计产品合格证书

CALIBRATION CERTIFICATE FOR VICKERS HARDNESS TESTER

	名称
	维氏硬度计

	型号
	HVS-50Z

	制造编号
	X2103378

	校准日期
	2021-3-3

	温度
	20℃

	检测依据
	JJG151-2006 GB/T4340.2、

ISO6507-2美国ASTME384

	检验员
	

	示值精度



	硬度块标准值
	实际平均值
	示值误差值(%)
	示值变动值(%)

	HV50  740
	742
	≤±2
	≤±2

	HV50  440
	441
	≤±2
	≤±2

	结  论

外观、压头、装配精度及试验力，经检验均合格。  

                                                                                                                                  








(500)





φ90











200

















� EMBED AutoCAD.Drawing.16  ���





� EMBED PBrush \* MERGEFORMAT ���





� EMBED PBrush \* MERGEFORMAT ���





� EMBED PBrush \* MERGEFORMAT ���





� EMBED PBrush \* MERGEFORMAT ���





� EMBED PBrush \* MERGEFORMAT ���





按下此装纸按钮即可打开前盖












_1234567893.dwg

_1234567897.dwg

_1234567899

_1234567901

_1234567902

_1234567903

_1234567900

_1234567898

_1234567895.dwg

_1234567896.dwg

_1234567894.dwg

_1234567891.dwg

_1234567892

_1234567890.dwg

