
  触摸屏数显自动转塔显微硬度计（HVST-1000Z）
本款数显自动转塔显微硬度计是本公司最新研制的新一代多功能触摸屏显微硬度计，该硬度计造型新颖,具有良好的可靠性、可操作性和重复性，是测试显微硬度的理想产品。该机采用C语言编制程序，高倍率光学测量系统和光学双通道结构，光电、光偶传感等新技术、除了可以满足基本的维氏硬度测试要求，升级后的数显测微目镜可以直接读取测量长度，从而更加快速准确的得出测量值，升级后的控制操作系统，采用7寸液晶触摸显示屏，可以提供更多的测量数据，控制也更全面精准。
[image: image1.png]



(侧摇升降系统为选配件，标配手盘丝杆)

   主要功能和特点：
高级光学工程师设计的光学系统不仅图像清晰，还可作为简单的显微镜使用，亮度可调，视觉舒服，长时间操作不容易疲劳；

7寸液晶触摸显示屏上可直观显示硬度值，换算硬度，试验方法，试验力，亮度、保荷时间，测量次数，统计数据，上下限测量范围、测试时间等试验过程直观明了；

系统自带校准功能，可手动调整输入误差校准仪器；

光学系统亮度可调范围：0-100；

可存储最大100组测试数据，在主界面显示最近5组测试数据；

试验力单位可以手动选择相互转换，转换单位为：（Kgf，N）

可同时显示：最大值，最小值，平均值，最大误差，样本差；

主界面可同时显示4个转换标尺，并可切换：美标以及国际标准，共可转换18个测量标尺：HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK、HR15N、HR30N、HR45N、HR15T、HR30T、HR45T、HV、HK、HBW；
可设置上下限测量范围，在主测量界面显示；

10、测量标尺可转换成HK努氏硬度；

11、操作系统可中英文转换；

12、HVST-1000Z机型可现实：测量长度直接确认得出硬度值；

13、HVST-1000Z机型可实现：观察—测试—测量的位置切换由自动转塔完成

14、铸铝壳体一次成型结构稳定不变形，纯白汽车烤漆档次高，抗划伤能力强，使用多年依然光亮如新；

15、我司具备自行研发设计，生产加工的能力，我们的机器终身提供配件更换和维护升级服务；

主要用途和适用范围：
钢铁，有色金属，金属箔，硬质合金，金属薄板，微观组织

渗碳，渗氮和脱碳层，表面硬化层，电镀层，涂层

玻璃，晶片，
技术参数：
	参数名称
	参数数据

	显微硬度标尺
	HV0.01,HV0.025,HV0.05,HV0.1,HV0.2,HV0.3,HV0.5,HV1

	显示
	5.6寸液晶触摸显示屏

	试验力（gf）
	10，25，50，100，200，300，500，1000

	加载控制
	自动（加载/保持/卸载）

	试验力保持时间(s)
	5～60

	试验力选择
	外置式选力旋钮，试验力自动显示在5.6寸液晶触摸显示屏上

	物镜放大倍数
	10×，40×

	光通道
	双光通道（目镜及CCD摄象通道）

	光学系统（双光学通道，无需切换）
	1、自动数字式编码器；
2、总放大倍数(μm)：100×（观察）, 400×（测量）；
3、测量范围(μm)： 200；4、分辨率(μm)：0.01

	硬度测量范围
	(5-3000)HV

	XY试台
	尺寸(mm):100×100   行程范围(mm):25×25
最小读数(mm):0.01

	试件最大高度(mm)
	90

	试件最大宽度(mm)
	120压头中心线至机壁距离）

	电源电压
	AC220V/50HZ

	重量(kg)
	35

	外型尺寸
	(400*290*480)


标准配置

	1.主机（显微维氏压头一只，10X、40X物镜各一只）；
	2.试台、砝码、显微镜附件箱；

	3.砝码                       6只
	4.砝码杆                     1个

	5.十字工作台                 1个
	6.薄片夹持台                 1个

	7.平口夹持台                 1个
	8.细丝夹持台                 1个

	9.水平仪                     1个
	10.螺丝批                     2把

	11.水平调节螺钉               4只
	12.外接电源线                 1根

	13.10×测微目镜               1只
	14.显微维氏硬度块    2块（HV1、HV0.2各一块）

	15.保险丝（1 A）              2个
	16.产品合格证                 1份

	17.产品使用说明书             1份
	18.防尘罩                     1只


备注：可选配侧摇升降系统，使升降系统更加稳定精准。

       侧摇升降系统，可选配Z轴点动升降，提高效率。

       可选配内置打印机，测量数据一键打印。

       可选配电脑测量软件，电脑操作，提高效率，消除人为误差，精度更加精准，可出具数据报告。

