SLX-AC、SLX-D邵氏硬度支架使用说明书

一、性能简介

SLX-AC、SLX-D型测试架是我公司研制的新一代邵氏硬度测试支架，采用优质黑色大理石为底座，高强度精致钢化玻璃为测试平台，使测试更稳定、测量结果更为准确。结构合理，样式美观。

SLX-AC型适配本公司生产的LX-A、LX-C型硬度计，SLX-D适配本公司生产的LX-D型硬度计。

二、各部件的名称与功能
[image: image1.png]i A 14 B
[T

T
BT

s
LrEE=at
LT

W &
ETER



[image: image2.png]It
T

BT
i
B
e

it
WBE

W




①手柄：测量物体时对被测物施加力值。
星形把手：调整横臂高度。
三、使用方法：

1、安装调试：

⑴测试架应放置在稳固平整的工作台上，然后调整横臂高度。操作时右手松开星形把手，左手提升横臂使硬度计安装杆底部距离圆形平台台面大约110mm左右，旋紧星形把手（硬度计安装杆应对准圆形平台中心）。

⑵把硬度计上端的防尘帽旋下，然后把硬度计旋入测试架的安装杆，并旋紧（旋紧时不能用力，否则会损坏硬度计），旋紧后如硬度计表面不对准操作者，可以松动砝码顶上的方位调整旋钮，然后转动硬度计至理想角度后再旋紧方位调整旋钮。

⑶松开横臂上的星形把手，左手再次调整横臂高度，至硬度计压脚底面距离测试架圆形平台台面15mm左右时，旋紧星形把手。将硬度块放在圆形台面中心位置，压下测试架手柄，使压脚与硬度块平面完全接触，慢慢转动圆形台面下的两个微调手轮，直至硬度计显示100度（±1度），调整完毕将硬度块取下。此时测试架和硬度计安装调试结束。

2、试样要求：

   试样必须平整，厚度不少于6mm，并且有足够的面积，压针和试样接触位置距离试样边缘不少于12mm。

3、橡塑试样硬度的测试方法：

   把试样放在圆形平台上，松开横臂上的星形把手，调整横臂高度，至硬度计压脚底面距离试样被测面5mm左右，旋紧横臂上的星形把手。压下手柄，使硬度计在定荷砝码重力作用下压脚和试样完全接触时1秒内读数，硬度计显示的数值就是被测试样的硬度值。为了提高测试准确度，在测点相距至少6mm的不同位置测量5次取其平均值。

四、维护保养：

测试架各活动部位要经常加注润滑油，测试完毕后应擦净仪器，防止受潮，并涂少量防锈油。

