[image: image1.png]SHSIWI



                                        上海思为仪器制造有限公司

MP-1B

金相试样磨抛机

产

品

使

用

说

明

书

MP-1B金相试样磨抛机

用途和特点
在金相试样制备过程中，试样的磨、抛光是必不可少的工序，试样经过磨抛后，可获得光亮如镜的表面。MP-1B金相试样磨抛机采用了变频器调速，可使磨抛盘的转速在50-1000r/min之间无极可调，  通过更换金相砂纸和抛光织物可以完成试样的磨、抛工序，展现了更广泛的应用性。双盘式设计，可以两人同时操作，壳体采用整体吸塑技术，外观新颖，具有转动平稳、噪声小、操作方便、工作效率高等特点，并自带冷却装置，可以在磨抛时对试样进行冷却，以防止因试样过热而破坏金相组织。适用于工厂、大专院校、科研单位的金相试验室，是金相试样磨抛光的极佳设备。

技术参数
抛盘直径：φ203mm（可定制φ230mm、φ250mm） 

磨抛盘转速：50-1000r/min
输入电压：单相220V 50Hz  

输入功率：370W

外形尺寸： 730×420×320mm

重    量： 37Kg
三、安装与使用
1.安装

将设备从包装箱中取出，放置在平整的工作台上，并取下包装物。

检查机器各部分零件是否齐全，做好清洁工作。

接通排水管，注意排水处应该低于排水口高度。

将电源插头插入电源插座，接通电源，在插入前应该先检查电源电压是否与机器规定电压相符，并检查线路的接地是否安全可靠。

2.操作面板功能介绍

	按键说明

	按键
	按键名称
	说明

	[image: image2.jpg]



	方式
	调用功能码，显示方式切换

	
	设置
	调用和存储数据

	
	上升
	数据递增（调速或设置参数）

	
	下降
	数据递减（调速或设置参数）

	
	运行
	起动变频器；调用键盘操作调用自动循环运行；显示内容切换

	
	停机或复位
	变频器停机；故障状态下复位；功能码区间和区内转换



使用

3.1研磨
取下塑料挡水圈及压圈。
将水磨砂纸浸湿，平放在磨抛盘中，用外圈压紧砂纸。

放回挡水圈，打开水龙头，并调整好水流，使清水不断地磨抛盘中。注意水量不宜过大，只需连续不断地流入即可。
将旋钮开关旋转至开启位置，此时电源指示灯亮起，磨抛盘开始旋转，将试样用力持住，并轻轻靠近磨抛盘，最初先将试样按向磨抛盘的中心位置，边磨边向外平移试样。
试样磨好后，应关闭电源。注意停机时应先关闭给水阀后停机，避免水溢入轴承座内，损坏轴承、电气，影响设备的正常使用。
3.2抛光
取下塑料挡水圈及压圈。
将背胶的抛光织物粘贴在磨抛盘上。如果采用不带背胶的抛光织物，则应平铺于磨抛盘上。注意在粘贴或平铺抛光织物时，要保证平整和粘贴牢固。
将压圈紧压在磨抛盘上，从而固定抛光织物。注意压圈一定要压紧压实，尤其是采用不带背胶的抛光织物进行抛光时，更应注意。
在抛光织物表面滴上适量的抛光液或涂上适量的抛光膏。使用抛光膏要注意加少量的水才能进行抛光。
放回挡水圈，并将旋钮开关旋转至开启位置，此时电源指示灯亮起，磨抛盘开始旋转，将研磨好的试样用力持住，并轻轻靠近抛盘，最初先将试样按向磨抛盘的中心位置，边抛光边向外平移试样。在抛光过程中，要随时补充抛光剂以保持一定湿度太干干则使磨面产生变形层和暗黑斑，过湿会减弱抛光作用，适宜的湿度是试样磨面附着的湿膜在3～5秒内挥发完，抛光时间不宜过长，一般是在磨面的划痕消除，而不产生麻点。
试样抛光好后，应关闭电源。注意停机时应先关闭给水阀后停机，避免水溢入电机内，损坏电机，影响设备的正常使用。

设备保养

使用后应及时清理集污槽中的废杂物以及排水管道内的沉积污物，避免出水口堵住，保持出水畅通。
  磨抛完毕后，内压圈由于长时间与水接触，应将其擦干放置在制定位置，避免生锈。
设备长期使用后，应及时更换轴承座内的轴承。
注意事项
1、使用前应检查。

磨抛盘的转动是否正常。

水砂纸和抛光织物是否平整牢固地安装在磨盘上。

水砂纸抛光织物是否完整，如有破损应及时更换。

核对电源电压输出范围是否与设备相符，设备接地是否符合要求。

2、磨抛过程中要注意用力均匀，不可过轻过重。以免试样飞出来或刮破水砂纸和抛光织物以及电机过载而造成损坏。
3、出现故障时切勿擅自分解设备，因请专业人员检修，以免触电。
产品合格证

产品名称：   金相试样磨抛光机                 
产品型号：   MP-1B                                  出厂编号： XQ2007612   
检查记录：

制造及装配质量符合图纸要求。   

转动平稳，噪音小。

零部件齐全无缺，外观整洁良好。

本产品经检验合格准予出厂

                                                     质检员：
检验日期：2020-7-29
装 箱 单

	型号
	产品名称
	单位
	数量

	MP-1B
	金相试样磨抛机
	台
	1

	产品附件
	单位
	数量
	备注

	磨抛盘
	个
	1
	已安装在设备上

	挡水圈
	个
	1
	已安装在设备上

	压圈
	个
	1
	已安装在设备上

	水砂纸
	张
	1
	Φ203mm

	抛光织物
	张
	1
	Φ203mm

	
进水管
	根
	1
	Φ12

	出水管
	根
	1
	Φ32

	技术文件
	1.产品说明书1份            2.产品合格证1份


上海思为仪器制造有限公司

浙江省乐清市柳市镇象阳工业区

电话：+577-57180373    传真：+577-57180375

邮箱：shsiwi@qq,com  网址：www.shsiwi.com

