[image: image1.png]SHSIWI



                                        上海思为仪器制造有限公司

MP-1D

金相试样磨抛机

使

用

说

明

书

MP-1D金相试样预磨机
 一、用途与特点

在金相试样制备过程中，试样的磨抛是必不可少的工序。试样的磨光一般分粗磨和精磨两道工序。粗磨的目的是为了获得一个平整的表面，精磨的目的是为了消除这些磨痕，以得到平整而光滑的磨面为下一步的抛光做准备。

MP-1D金相试样磨抛机采用独特的单盘双速设计，可以用于金相试样的预磨和抛光，壳体采用高端ABS塑料一体成型，外观新颖，具有转动平稳、噪声小、操作方便、工作效率高等特点，并自带冷却装置，可以在磨制时对试样进行冷却，以防止因试样过热而破坏金相组织。特别适用于工厂、大专院校及科研单位的金相试验室，是金相试样磨抛的最佳选择。

二、主要参数

	名称：
	规格：

	磨盘直径
	标配φ203mm(选配φ230mm、φ250mm)

	磨盘转速
	500r/min（低速） 、1000r/min（高速）

	电源
	三相 380V  

	电机
	0.37KW

	外形尺寸
	730×420×320mm

	重量
	35Kg


三、安装与使用

1.安装

将设备从包装箱中取出（旋出木板底部4个M10螺栓），放置在平整的工作台上，并取下包装物。

检查机器各部分零件是否齐全，做好清洁工作。

连接进水管及出水管，注意排水处高度应该低于排水口。

调节底脚固定螺栓至水平并固定牢靠。

将机器自带电源线(四芯,黄色线是地线,其余三根是UVW,接好后正视磨抛盘保证磨抛盘为逆时针方向旋转,如果方向相反任意调节两根火线即可)接到专用三相电空开上，并检查线路接地是否安全可靠,三相电接通后电源指示灯常亮,电机处于待工作状态。

使用

取下塑料挡水圈及压圈。
将磨盘浸湿，砂纸浸湿，砂纸平放在磨盘中，并用压圈压紧砂纸。

放回挡水圈，打开水龙头，并调整好水流，使水流均匀在流入磨盘中。注意水量不宜过大，只需连续不断地流入即可。
将旋钮开关旋转至低速位置，磨盘开始旋转，此时转速500r/min,用手抓紧试样并轻轻靠近磨盘，最初先将试样靠近磨盘的中心位置，边磨边向外平移试样，将旋钮开关旋转至高速位置，此时转速1000r/min。

试样磨好后，应关闭电源。注意停机时应先关闭给水阀，避免水溢入轴承或电器内部影响设备的正常使用。
设备保养和操作安全

在磨抛时不允许对试样加过大压力，以免电动机过载而导致电机损坏。
严禁使用已经破损的砂纸或者织物进行磨抛工作，以免影响磨抛质量而造成事故。
使用后应及时清理集水槽及排水管内的沉积污物，避免出水口堵住，保持出水畅通。
磨抛完毕后，压圈由于长时间与水接触，应将其擦干放置。

本机部分零件采用硬塑料制成，在低温时脆性较大，使用环境温度应不低于-5℃以免损坏内部零件。

注意事项
1、使用前应检查：

磨盘的转动是否正常。

砂纸是否平整牢固地安装在磨盘上。

砂纸是否完整，如有破损应及时更换。

核对电源电压是否与设备相符，设备接地是否符合要求。

磨制过程中要注意用力均匀，不可过轻过重。以免试样飞出来或刮破砂纸或电机过载而造成损坏。

出现故障时应及时断电，切勿擅自分解设备，应请专业人员检修，以免触电发生事故。
产品合格证

产品名称：金相试样磨抛机                 
产品型号： MP-1D    

检验记录：

制造及装配质量符合图纸要求。   

转动平稳，噪音小。

零部件齐全无缺，外观整洁良好。

本产品经检验合格准予出厂

                                      质检员：                    

检查日期： 
	型号
	产品名称
	数量
	单位

	MP-1D
	金相试样磨抛机
	1
	台

	产品附件
	数量
	单位
	备注

	磨盘Φ203
	1 
	个
	已安装在设备上

	挡水圈
	1
	个
	已安装在设备上

	压圈Φ203
	1
	个
	已安装在设备上

	砂纸
	1
	张
	Φ203mm

	抛光布
	1
	张
	Φ203mm

	进水管
	1
	根
	六分标配

	出水管
	1
	根
	Φ32

	技术文件
	1.产品说明书1份            2.产品合格证1份


装 箱 单
上海思为仪器制造有限公司

浙江省乐清市柳市镇象阳工业区

电话：+577-57180373    传真：+577-57180375

邮箱：shsiwi@qq,com  网址：www.shsiwi.com

