AMSZ-Y数显盐度计

使用说明书
概述

AMSZ-Y数显盐度计是一款采用折射原理设计的数显高精度光学仪器，小巧美观，使用方便，LCD大屏幕液晶数字显示。只要将一滴样品溶液置于棱镜上，会在3秒之内显示测量数值，可以避免人为主观错误的数值判读。专业应用于各种酱菜、泡菜、腌制菜、盐渍食品、海水生物饲养、水族馆、生理盐水制备等领域。
功能特点

2.1 自动温度补偿功能。

2.2 电池供电，耗电量低，2分钟无操作自动关机功能。

2.3 折射率/盐度转换。

2.4 无可动部件，灵敏度高，动态线性范围宽。

2.5 样品和试剂用量少，分析速度快。
三、产品规格    
	项目
	技术范围

	测量范围
	0.0-28.0%

	分度值
	0.1%/0.1℃

	精度
	±0.2%/1℃

	使用环境
	10-40℃

	样品量
	≥0.2ml(3-5)滴

	测量时间
	≈3S

	电源
	2节AAA碱性电池（7号）

	电池寿命
	≈2000次


四、产品外观
[image: image1.png]



ON/OFF：开/关机                CAL：零点校准

MEAS：测量/长按模式切换        TEMP：温度测量

使用说明

5.1 开机显示

轻按“ON/OFF”键开启仪器，开机后如果电量不足，则会自动关机，更换电池后方可正常使用。
[image: image2.png]Al

SR 30




5.2 模式切换

开机状态，长按“MEAS”键切换测量模式（盐度—折光率RI）。

[image: image3.png]



5.3 仪器测定/测前须知

5.3.1 本仪器应在常温下工作，测量前应将本仪器与被测液体放置与同一温度下（温度相差不应超过2℃），否则将影响测试精度。

5.3.2 检测时应将被测液体摇晃均匀。

5.3.3 本仪器不可在强光下操作。

5.3.4 测量前应先零点校正。

5.3.5 测量前应先检查电池电量，电量过低将影响检测结果。

5.4 测量

第一步：测量时应将棱镜圆孔滴上纯净水，用软布擦拭干净。

第二步：滴入3~5滴溶液至棱镜圆孔。

第三步：轻按“MEAS”键，显示数值即为测试数据。

[image: image4.png]%ﬁf “MEAS” %g

2050
1730
/0

@ SALINITY

e & K ¥ “MEAS” & i




5.5 零点校准

5.5.1 将棱镜圆孔滴上纯净水，多次清洗，用软布擦干。

5.5.2 滴上纯净水至棱镜圆孔。

5.5.3 长按“CAL”键，直到屏幕出现“DONE”校准成功，否则出现“ER05”。

六、注意事项

6.1 零点校正确保纯净水干净。

6.2 每次测量前确保棱镜表面清洁干净。

6.3 仪器应在干燥常温下放置，避免长时间在高温和阳光下暴晒，防止出现误差，LCD失效。

6.4 不要将仪器放在水流下直接清洗，以免内部进水，损伤内部零件。

6.5 使用时应轻拿轻放，避免棱镜表面划伤或碰到。

6.6 为避免待测物因蒸发影响测试精度，取样及操作在短时间内完成。

6.7 电池电量过低会导致测量数据产生误差，请及时更换电池。

七、错误代码/帮助
	显示
	释义
	排除措施

	ER01
	光传感异常
	返厂维修

	ER02
	温传感异常
	返厂维修

	ER03
	测量值过低
	确认测量溶液是否正常

	ER04
	测量值过高
	稀释测量溶液

	ER05
	校零溶液不正常
	确认校准溶液是否正常


八、随机配件
	1
	数显盐度计
	1台

	2
	AAA碱性电池（7号）
	2节

	3
	说明书
	1本

	4
	合格证
	1份

	5
	眼镜布
	2块

	6
	防水橡胶垫
	1块

	7
	十字螺丝刀
	1把

	9
	滴管
	2只

	10
	十字槽盘头自攻螺钉M1.9*5
	4支


